## Slide 1
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Laboratorio di Misure Industriali
Pesatura Dinamica
Referente: Prof. Davide Botturi
Studenti: Giovanni Alghisi Francesco Campregher
Marco Milanesi
Edoardo Mirandola
Abdelghani Msaad
Anno Accademico 2021-2022

## Slide 2
m
v
Fotocellula A
Cella di Carico
Daq
Fotocellula B
Set Up del progetto
Algoritmi di Regressione
Stima della massa m
Machine Learning

## Slide 3
Acquisizioni Dinamiche
Machine Learning
Processing - Estrazione Features
Test Finali
Taratura Statica della Cella di Carico
Studio del Problema
Taratura Statica del Sistema di Acquisizione

## Slide 4
Taratura Statica
Cella di Carico

## Slide 5
Taratura Statica
Sistema acquisizione

## Slide 6
Acquisizioni
dinamica
Filtro passa basso digitale a 100 Hz dinamica del segnale contenuta entro il valore massimo di 10 Hz
3 | 4 velocità tra i [45 80] m/min
20 campioni nel range 10g -> 1500g
35 acquisizione per singolo campione massa
cella di carico
cella di carico filtrata
fotocellule

## Slide 7
Test
finali
Machine
learning
Processing
Estrazione features
Regressione lineare implementata con la libreria
scikit.learn.
Calcolo modello lineare per identificazione continua
del peso.
Valutazione algoritmi mediante
Implementazione regressione polinomiale.
Calcolo intervallo di confidenza.
Modifica hyper parameters per migliorare accuratezza
e efficienza degli algoritmi di machine learning.
Media, STD deviation nel tratto tra le due fotocellule in cui segnale rilevato si è stabilizzato.
Picco Overshoot / pendenza retta di salita dell’oggetto sul nastro.
algoritmo di PCA per semplificazione dei dati e per ridurre il numero di variabili riducendo il più possibile la perdita di informazioni.

## Slide 8
Problematiche Emerse
La natura prototipale del sistema fisico è fonte di importanti e dannose oscillazioni. Queste causano l’allentamento dei serraggi di alcuni
L’ambiente particolarmente rumoroso del laboratorio costringe spesso a scartare i dati acquisiti per elevate variazioni di deviazione standard
Valutazione della temperatura sulla misurazione della tensione sulla di carico

## Slide 9
Grazie per l’attenzione.

## Slide 10
Taratura Statica della Cella di Carico - Acquisizione
Il Sistema di Acquisizione è stato perfezionato:
Tempo di Acquisizione (perché?)
Forma della Finestra di Acquisizione (perché?)
Sistema di Eliminazione dati sospetti ad errore (Acquisizione comincia una volta che la media dei campioni di tensione rilevati presenta «derivata nulla». Eventuali scostamenti superiori una certa soglia interrompono l’acquisizione.
Forse questa parte è meglio inserirla in corrispondenza della taratura
OK, fare cenno a questa parte durante le altre diapositive

## Slide 11
Procedura
Utilizzati 20 campioni di massa per coprire il range d’interesse [10g →1500g]. Per ciascun di questi sono stati acquisiti 50 valori di tensione.
Frequenza di acquisizione fissata a 2kHz
L’incertezza associata alla stima della massa di ciascun campione è stata trascurata.
Scopo
Caratterizzare il comportamento della cella di carico
 | Risultato
[V/(V*kg)] | 1,9262e-07
[V/V] | 0.0009
 | 5,3e-07
 | 1,7e-08
 | 2,4e-11
 | 0,99997
 | Risultato
 | 1,9262e-07
 | 0.0009
 | 5,3e-07
 | 1,7e-08
 | 2,4e-11
 | 0,99997
Procedura
Taratura Statica Cella di Carico
Mass [g]
Signal [V/V]
Mass [g]
Notes: (Perché questo numero di campioni?) (La bilancia è precisa o accurata?non è di sicuro precisa e accurata non lo sappiamo)
(perché? Per quelli statici non ci interessa perché il fenomeno che vogliamo osservare è statico e quindi non ci interessa più di tanto la frequenza. Nel caso di quelle dinamiche non possiamo permetterci di utilizzare finestre d altro genere che rovinerebbero i dati acquisiti)

## Slide 12
Variazioni della Procedura
Le acquisizioni sono state eseguite con una finestra d’acquisizione rettangolare di 30 secondi.
Tensione risultante ottenuta come media dei campioni.
L’incertezza associata ai campioni di massa è stata trascurata.
Outliers generati da eventi accidentali sono stati rimossi in fase di acquisizione (deviazione standard < 6*10^-7 V/V).
Taratura statica sistema di acquisizione
Mass [g]
 | Risultato
[V/(V*kg)] | 1,9263e-07
[V/V] | 0.0009
 | 7,4e-08
 | 7,4e-09
 | 1,04e-11
 | 0,99999
 | Risultato
 | 1,9263e-07
 | 0.0009
 | 7,4e-08
 | 7,4e-09
 | 1,04e-11
 | 0,99999
Mass [g]
Signal [V/V]
Signal [V/V]
Notes: Le acquisizioni sono state eseguite con una finestra d’acquisizione quadrata di 30 secondi (perché? Per considerare eventuali variazioni all’interno di questo lasso temporale e mediarle fra di loro)

## Slide 13
Media
Mobile
30s

## Slide 14
Taratutra statica sistema di acquisizione
Signal [V/V]

## Slide 15
Metodo Monte Carlo
[g]
-25 e -3
+25 e -3
[V/V]

## Slide 16
Signal [V/V]
Signal [V/V]
STD ERR. prediction